TA Einregulierungsmesscomputer 
TA-SCOPE Premium.
Einregulierungsgerät zur Messung und Dokumentation von Differenzdruckwerten, Volumenströmen, Temperaturen und Leistungen in Hydroniksystemen. Arbeitet mit der PC-Software HySelect und nutzt die gespeicherten Daten zur Erstellung von Berichten und automatischer Software-Aktualisierungen.

TA-SCOPE besteht aus zwei Komponenten:

Messcomputer - 
Ein computergestütztes Gerät, das mit 
den Kv-Werten der IMI TA-Ventile 
programmiert ist. Unkomplizierte 
Funktionen mit leicht verständlichen 
Anweisungen auf einem Farbdisplay.

Differenzdruckfühler - 
Der Differenzdruckfühler kommuniziert 
per Funk mit dem Messcomputer und 
verfügt über ein OLED-Display für die 
Anzeige von Status, Messdaten und 
weiteren Informationen. Das TA-SCOPE 
führt, sofern notwendig, automatisch 
eine Kalibrierung durch. Die 
Konstruktion des Fühlers und eine 
kurze Spülung des Fühlers während der 
Kalibrierung verhindern Messfehler 
aufgrund ungenügender Entlüftung.

Messbereich:
Systemdruck Maximal: 2 500 kPa
Differenzdruck: 0 - 200 kPa
Empfohlener Differenzdruckbereich bei Durchflussmessungen:3-200 kPa

Messfehler:
Differenzdruck: 
0,1 kPa (1 % höherer Anzeigewert)
Durchflussmenge: 
Nach Angaben für Differenzdruck + Ventilabweichung
Temperatur: <0,2K

Temperaturbereich bei Messungen in Flüssigkeiten von 
-20 Grd. C. bis +120 Grd. C.

Umgebungstemperaturbereich: 
Im Betrieb 0 Grd. C. - +40 Grd. C.,
Lager -20 Grd. C. - +60 Grd. C.

Batteriekapazität, Betriebs- und Ladezeiten:

Messcomputer:
- Kapazität: 4400 mAh
- Betriebszeit 
(bei eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung): >25 h
- Ladezeit für volle Kapazität: 6-7 h

DpS-Visio (Differenzdruckfühler):
- Kapazität: 1400 mAh
- Betriebszeit (kontinuierliche 
  Messung): >25 h
- Ladezeit für volle Kapazität: 2,5 h
  Messdauer bei Langzeitmessung (im 
  Schlafmodus): >100 Tage

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 52199006